# Coronavirus (COVID-19)

Validation des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro détectant les antigènes du virus SARS-CoV-2 par autotests sur prélèvement nasal.

Conformément à l’article 26-2 de l'arrêté du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dans sa rédaction qui résulte de l’arrêté du 26 Mars, le ministère des solidarités et de la santé publie la liste des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 par autotests sur prélèvement nasal.

Cette liste énumère l’ensemble des dispositifs disponibles sur le marché qui répondent aux conditions posées par l’arrêté, c’est-à-dire :

- Disposant d'un marquage CE ;

- Satisfaisant aux critères édictés par la Haute Autorité de santé (sensibilité supérieure ou égale à 80 % et spécificité supérieure ou égale à 99 % établies après évaluation selon le protocole figurant sur les sites de l’ANSM et du MSS (voir protocole ci-dessous).

A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 5221-2 et L. 5221-3 du code de la santé publique, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus par autotests qui n’ont pas achevé leur évaluation de conformité permettant le marquage CE, peuvent être mis sur le marché à titre dérogatoire dans les conditions prévues à l’article 9(12) de la directive 98/79/CE susvisée, dès lors qu’ils satisfont aux critères édictés par la Haute autorité de santé.

Les fabricants des dispositifs mentionnés aux premier et deuxième alinéa du IV de l’article 26-2 de l’arrêté du 10 juillet, respectent le cahier des charges publié sur le site internet du ministère chargé de la santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ils communiquent à l’agence, selon les modalités disponibles sur son site internet, les informations prévues par ce cahier des charges.

Cette dérogation devant couvrir le temps nécessaire à l'obtention d'un certificat auprès d'un organisme notifié et le marquage CE, la demande ne sera prise en compte qu'avec la transmission d'un contrat signé avec un organisme notifié, et du délai prévisionnel de marquage CE.

Les éléments suivants sont transmis par le fabricant à l’ANSM :

- Description du produit

- Type de prélèvement (nasal) :

- Cible (N, S, N+S, autre) :

- Durée de réalisation du test :

- Confirmation que le test inclut le dispositif de prélèvement nasal : OUI/NON

- Engagement d'une démarche de marquage CE du produit en tant qu'autotest : OUI/NON

- Preuve de la demande d'une procédure régulière d'évaluation de la conformité auprès d'un organisme notifié (ON) européen (joindre un document de l'ON attestant de la prise en charge du dossier pour certification):

OUI /NON

- Préciser le nom et le numéro de l'ON : ....

- Date du dépôt de dossier auprès de l'ON :

- Calendrier prévisionnel de marquage CE :

- Rapport détaillé de l'étude de praticabilité déposée auprès de l'organisme notifié : à joindre Respect de la norme CEI 62366 : OUI/NON

- Lieu de réalisation de l'étude :

- Date de réalisation de l'étude :

- L'étude inclut la réalisation de l'autoprélèvement par les profanes : OUI/NON

- Nombre de profanes inclus :

- Conclusion de l'étude :

- Marquage CE du même produit (prélèvement nasal inclus) pour les utilisateurs professionnels : joindre notice et DoC

- La fiche de synthèse (FS) pour le même dispositif destiné aux professionnels de santé a-t-elle déjà été validée pour le prélèvement nasal : OUI/NON (joindre la FS)

6-Performances diagnostiques du test sur prélèvement nasal vs comparateur (RT PCR sur prélèvement nasopharyngé non congelé) :

Une sensibilité clinique supérieure ou égale à 80 % et une spécificité clinique supérieure ou égale à 99 % chez les patients symptomatiques. La borne inférieure de l’intervalle de confiance à 95 % de la sensibilité doit être au maximum inférieure à 10 points en-dessous de la valeur seuil. Ces conditions de validation sont donc les mêmes que celles imposées pour les tests antigéniques rapides sur prélèvement nasopharyngé. Le test de référence est la RT-PCR. Le test RT-PCR utilisé doit être validé sur le territoire français (marquage CE et disposant de deux cibles). La valeur seuil de positivité du test RT-PCR est conforme à celle définie par la Société Française de Microbiologie (généralement une valeur de Ct de 33 cycles).

- Engagement du respect des performances attendues par la HAS : OUI/NON

- Echantillons non congelés : OUI/NON

- Nom du comparateur RT PCR (Fabricant et dispositif) :

- comparateur marqué CE: OUI/NON

- comparateur détectant au moins 2 cibles : OUI/NON

- comparateur listé sur la plate-forme https://covid-19.sante.gouv.fr/tests : OUI/NON

- confirmation que les échantillons testés par le comparateur sont nasopharyngés : OUI/NON

- Tableau de contingence détaillant le nombre de vrais positifs, faux positifs, vrais négatifs, faux négatifs : à inclure

- Sensibilité calculée avec intervalle de confiance à 95% : ...........

- Spécificité calculée avec intervalle de confiance à 95% : ............

7- • Notice d'utilisation destinée à un usage par un profane (autotest) en français : à joindre

En cas de dérogation, la notice devra inclure

1) un lien vers la plate-forme du ministère https://covid-19.sante.gouv.fr/tests,

2) un lien vers le Portail de signalement des événements sanitaires indésirables https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil

3) les coordonnées du fabricant pour contact les cas échéant

La mention Dérogation CE devra figurer sur la notice

8- Maquette du étiquetage/packaging extérieur (emballage commercial) de l'autotest : à joindre

La mention Dérogation CE devra figurer sur l'étiquetage/packaging extérieur

9-  Engagement de la mise en place d'une étude/enquête complémentaire par voie de questionnaire visant à vérifier la bonne utilisation/interprétation du test en France par des profanes pendant la période dérogatoire (recueil et analyse a minima de 200 questionnaires d'utilisateurs sur le territoire français) : OUI/NON

L'ANSM devra être tenue informée de façon hebdomadaire du recueil et de l'analyse de ces questionnaires.

10-  Engagement de communiquer de façon hebdomadaire une synthèse des réclamations signalements de réactovigilance ou de mésusage dans le cadre de l'utilisation du test faisant l'objet de la dérogation, et un état de la mise sur le marché sur le territoire (nombre de tests vendus) : OUI/NON

L’ensemble de ces éléments doit être envoyé à l’ANSM dans une même demande à l’adresse mail : dmcdiv@ansm.sante.fr L’objet du message de demande devra indiquer :

Autotest  antigénique / Nom complet du dispositif / NOM complet du fabricant / nom complet du distributeur (les cas échéant)

L’ANSM vérifiera la recevabilité des dossiers puis transmettra ses conclusions au Ministère des solidarités et de la santé. La liste des dispositifs (nom de dispositif, nom du fabricant et nom du distributeur le cas échéant) respectant l’ensemble des exigences sera publiée sur la plateforme ministérielle.

La liste des tests validés est consultable sur le site : https://covid-19.sante.gouv.fr/tests. Cette liste est mise à jour régulièrement.

L'attention des fabricants est attirée sur le fait de veiller à la qualité des informations transmises. Toute demande incomplète, comprenant des informations erronées, ou ne permettant pas de démontrer l'atteinte des performances rapportées conduira au rejet du dossier.

Par ailleurs, l'ANSM est susceptible de réaliser des vérifications complémentaires et aléatoires  au titre de ses missions de surveillance du marché. En cas de non-conformités, ou d'absence d'éléments permettant d'attester de cette conformité, l'ANSM prendra toute mesure de police sanitaire nécessaire prévue aux articles L.5312-1 et suivants du code de la santé publique.

Contacts :

- Ministère des solidarités et de la santé :

ccs-recherche-innovation-plateforme@sante.gouv.fr

- ANSM : dmcdiv@ansm.sante.fr  pour la transmission des documents liés à cette procédure