# Coronavirus (COVID-19)

Validation des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro détectant les antigènes du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasopharyngé ou nasal.

Conformément à l’article 26-1 de l'arrêté du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dans sa rédaction qui résulte de l’arrêté du 26 mars, le ministère des solidarités et de la santé publie la liste des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvements nasopharyngé ou nasal.

Cette liste énumère l’ensemble des dispositifs disponibles sur le marché qui répondent aux conditions posées par l’arrêté, c’est-à-dire :

  - Disposant d'un marquage CE ;

  - Satisfaisant aux critères édictés par la Haute Autorité de santé (sensibilité supérieure ou égale à 80 % et spécificité supérieure ou égale à 99 % établies après évaluation selon le protocole figurant sur les sites de l’ANSM et du MSS (voir protocole ci-dessous).

Ainsi, dans le cadre de cette réglementation, les opérateurs (fabricants, distributeurs, mandataires, importateurs) transmettent à l’ANSM :

- Les documents attestant de la conformité au marquage CE du dispositif (notice en français et déclaration de conformité CE)

- Pour ceux dont le siège social est situé en France, la déclaration d’activité selon les indications mises en ligne sur son site internet https://www.ansm.sante.fr/Activites/Mise-sur-le-marche-des-dispositifs-medicaux-et-dispositifs-medicaux-de-diagnostic-in-vitro-DM-DMIA-DMDIV/DMDIV-Declaration/(offset)/10

- La fiche de synthèse établie et signée par le fabricant du dispositif attestant que celui-ci répond aux critères HAS attendus selon le protocole mentionné aux articles 26-1-I et 26-2.- I de l’arrêté du 10 juillet 2020 modifié (voir ci-dessous) ne fera pas l’objet d’échanges répétés avec l’ANSM. Il est demandé aux opérateurs de porter une attention particulière à la recevabilité du document (nom du dispositif, du fabricant conformes aux éléments CE transmis, respect des critères HAS attendus, fiche établie et signée par le fabricant). Pour rappel, le fabricant d’un dispositif marqué CE est responsable des performances qu’il revendique. Il est demandé de remplir une fiche de synthèse par prélèvement.

L’ensemble de ces éléments doit être envoyé à l’ANSM dans une même demande à l’adresse mail : dmcdiv@ansm.sante.fr. L’objet du message de demande devra indiquer : TR antigénique /Nom complet du dispositif / NOM complet du fabricant / nom complet du distributeur (les cas échéant).

L’ANSM vérifiera la recevabilité des dossiers puis transmettra ses conclusions au Ministère des solidarités et de la santé. La liste des dispositifs (nom de dispositif, nom du fabricant et nom du distributeur le cas échéant) respectant l’ensemble des exigences sera publiée sur la plateforme ministérielle.

La liste des tests validés est consultable sur le site : https://covid-19.sante.gouv.fr/tests. Cette liste est mise à jour régulièrement.

L'attention des fabricants et distributeurs est attirée sur le fait de veiller à la qualité de renseignement de la fiche de synthèse. Les fiches incomplètes, comprenant des informations erronées, ou ne permettant pas de démontrer l'atteinte des performances rapportées conduiront au rejet du dossier.

Par ailleurs, l'ANSM est susceptible de réaliser des vérifications complémentaires et aléatoires au titre de ses missions de surveillance du marché. En cas de non-conformités, ou d'absence d'éléments permettant d'attester de cette conformité, l'ANSM prendra toute mesure de police sanitaire nécessaire prévue aux articles L.5312-1 et suivants du code de la santé publique.

Contacts :

- Ministère des solidarités et de la santé :

ccs-recherche-innovation-plateforme@sante.gouv.fr

- ANSM : dmcdiv@ansm.sante.fr  pour la transmission des documents liés à cette procédure

Information

Documentation complémentaire détenue par les demandeurs lors de la déclaration à l’ANSM des tests de détection antigénique rapide du virus SARS-CoV-2 en vue de leur utilisation sur le territoire français.

En complément des documents permettant la vérification du marquage CE, une documentation complémentaire doit être tenue à disposition de l’autorité compétente pour permettre la vente, l’achat et l’utilisation de tests de détection antigénique, conformément à l’arrêté du 10 juillet 2020.

Cette documentation obligatoire comprend l’ensemble des éléments suivants (en français ou à défaut en anglais uniquement) :

- le(s) protocole(s) complet(s) de l’(des) étude(s) ayant permis de définir les performances diagnostiques cliniques du test antigénique conformes aux exigences fixées par la HAS ;

- le(s) rapport(s) d’étude complet(s) correspondant(s).

Par ailleurs, une fiche de synthèse, pour chaque prélèvement, dont les éléments sont détaillés ci-dessous doit être transmise avec la notice et la déclaration de conformité CE lors de la déclaration à l’ANSM.

Pour établir les protocoles des études, il est rappelé que l(es) étude(s) permettant de valider les performances diagnostiques cliniques du test antigénique SARS-CoV-2 doivent satisfaire les conditions suivantes conformément aux critères édictés par la HAS :

- Design d’étude : étude clinique prospective comparative ;

- Population : Patients présentant des symptômes légers ou modérés (pas de symptômes sévères) laissant suspecter une infection à SARS-CoV-2, de statut clinique inconnu (vis-à-vis de l’infection au SARS-CoV-2) recrutés consécutivement ou de manière aléatoire ;

- Intervention : tests de détection antigénique du SARS-CoV-2 disposant du marquage CE (test index) réalisé sur prélèvement n’ayant pas fait l’objet d’une congélation ;

- Comparateur : test RT-PCR du SARS-CoV-2 réalisé sur prélèvement nasopharyngé disposant du marquage CE ou d’une norme équivalente et ayant au moins deux cibles moléculaires (test de référence), réalisé sur prélèvement n’ayant pas fait l’objet d’une congélation.

Critères de jugement : sensibilité et spécificité diagnostiques. Les performances du test index devront être déterminées en aveugle des résultats du test de référence.

Afin de permettre son utilisation dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, un test antigénique SARS-CoV-2 doit satisfaire, outre le marquage CE, aux trois conditions suivantes :

- le test présente une sensibilité diagnostique supérieure ou égale à 80 % et une spécificité diagnostique supérieure ou égale à 99% déterminées sur des patients présentant des symptômes légers ou modérés (pas de symptômes sévères) vis-à-vis de la RT-PCR sur prélèvement nasopharyngé et mesurées sur une période allant jusqu’à 4 jours après apparition des symptômes ou à défaut, jusqu’ à 7 jours après apparition des symptômes.

- la borne inférieure de l’intervalle de confiance à 95% de la sensibilité doit être au maximum inférieure à 10 points en dessous de la valeur seuil, soit 70% pour la sensibilité et 89% pour la spécificité. Ces paramètres devront être pris en compte pour le calcul de nombre de sujets nécessaires à inclure.

L’ensemble de ces paramètres est déterminé sur la base de l’(des) étude(s) répondant aux exigences susmentionnées.

FICHE DE SYNTHESE 27 mars 2021

Dans le cadre de la déclaration à l’ANSM, est jointe à la déclaration de conformité CE et à la notice du dispositif, une fiche de synthèse par prélèvement, reprenant les éléments suivants des études attestant de la performance du dispositif :

| A-Nom du test |  |
| --- | --- |
| B-Nom du fabricant |  |
| C-Nom du distributeur le cas échéant |  |
| D-Date du marquage CE (date de la déclaration de conformité CE) jj/mm/aaaa | (1) |
| E- Protéine(s) détectées par le dispositif (N, S, autres) |  |
| F- Détail du design de l’étude réalisée | Etude clinique prospective comparative (2) : □ OUI □ NON |
| G-Détail de la population incluse (symptômes, modalités de prélèvement, date de début des signes, ) | Symptômes légers à modérés (3) □ OUI □ NON Prélèvements réalisés au maximum 7 jours après le début d’apparition des symptômes □ OUI □ NON |
| H- Description du test antigénique (test index) dont nature (technique) et type de prélèvement | Principe de la technique : □ Immunochromatographie sans lecteur, □ Immunochromatographie avec lecteur □ Autre…………………………………….. Type de prélèvement retenu pour l’étude(4) - Un seul type de prélèvement : □ OUI □ NON -Type de prélèvement : □ nasopharyngé □ nasal : ………. □ autre : - Absence de congélation des prélèvements : □ OUI □ NON |
| I- Détail du comparateur utilisé (test de référence) dont nature (technique, nom du fabricant et du dispositif) et type de prélèvement | RT PCR □ OUI □ NON Nom du fabricant : …………………………. Nom du dispositif : …………………………… Type de prélèvement retenu pour l’étude (5) : - Un seul type de prélèvement: □ OUI □ NON - Prélèvement nasopharyngé □ OUI □ NON - Absence de congélation des prélèvements : □ OUI □ NON |
| J- Nombre de sujets inclus |  |

| K- Tableau de contingence 2X2 détaillant le nombre de vrais positifs, faux positifs, vrais négatifs, faux négatifs |  |
| --- | --- |
| L- Sensibilité calculée Intervalle de confiance à 95% | (6) |
| M-Spécificité calculée Intervalle de confiance à 95% | (7) |

N- « Le test dispose du marquage CE et son évaluation a été réalisée selon les exigences décrites dans la présente fiche, conformément aux critères fixés par la HAS ». (8) Nom du fabricant et tampon de la société Date : Signature : Fonction/qualité du signataire :

Aide pour le renseignement de la fiche de synthèse

Le protocole décrit ci-dessus doit être strictement respecté. Les études réalisées dans le cadre de l’évaluation des performances du dispositif pour le dossier de marquage CE n’ont pas toujours été menées selon les conditions prévues pour cette étude complémentaire de conformité aux critères de la Haute Autorité de Santé. Leurs résultats ne peuvent donc pas systématiquement être utilisés pour remplir cette fiche.

Pour disposer de ces données et permettre de valider le dispositif, il pourra donc être nécessaire de mener une étude dédiée ou utiliser les données détenues par le fabricant en ciblant notamment celles issues des échantillons qui répondent au présent protocole.

Précisions concernant les différents renseignements demandés dans la fiche :

- Cette date doit correspondre à celle indiquée sur la DoC transmise l’ANSM lors de la demande de conformité CE

- Seules les études prospectives comparatives sont acceptées

- On considérera que les patients présentant des symptômes légers à modérés si l’étude inclut des patients ambulatoires (non hospitalisés)

- Cette étude complémentaire a pour objectif d’évaluer les performances diagnostiques du dispositif pour un seul type de prélèvement pour le test index. Si plusieurs types de prélèvement sont utilisables, les performances diagnostiques doivent être exprimées pour chaque type de prélèvement. Si un test antigénique est marqué CE pour plusieurs prélèvements (nasopharyngé et nasal), une fiche de synthèse doit être remplie pour chaque prélèvement.

- Le seul type de prélèvement accepté pour le comparateur est le prélèvement nasopharyngé.

- Critères de sensibilité acceptés : supérieure ou égale à 80 %, la borne inférieure de l’intervalle de confiance à 95% au moins 70%

- Critères de spécificité acceptés : supérieure ou égale à 99 %, la borne inférieure de l’intervalle de confiance à 95% au moins 89%

- Cette fiche ne peut être remplie et signée que par le fabricant

Contacts :

- Ministère des solidarités et de la santé :

ccs-recherche-innovation-plateforme@sante.gouv.fr

- ANSM : dmcdiv@ansm.sante.fr  pour la transmission des documents liés à cette procédure