	RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

	
	
	

	Ministère de la santé et

 des sports 



	
	
	

	
	
	

	NOR :
	 


ARRETE  du
fixant les conditions de réalisation
des examens de biologie médicale d’immuno-hématologie érythrocytaire

La ministre de la santé et des sports,     

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1111-8-1, L. 1223-3, L.5221-1, L.5221-2 et L. 6211-22, 
Vu le décret fixant les conditions de réalisation des examens de biologie médicale et des examens d’anatomie et cytologie pathologiques, 
Vu l’avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du en date du  …………………….
Vu l’avis de la commission nationale permanente de biologie médicale mentionnée au III de l’article 9 de l’ordonnance  n°2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale en date du ….
  Arrête: 





         Article 1er
Pour la réalisation des examens de biologie médicale d’immuno-hématologie érythrocytaire, les laboratoires de biologie médicale se conforment aux exigences techniques de l’annexe I. 
Article 2

Le phénotypage érythrocytaire comporte une détermination réalisée sur un échantillon biologique unique. 

Le phénotypage érythrocytaire standard comprend le phénotypage ABO-RH1 et RH-KEL 1.

Le phénotypage érythrocytaire réduit comprend le phénotypage ABO-RH1. 

Hormis pour le système ABO, les résultats sont indiqués en nomenclature internationale (accompagnés d’une éventuelle correspondance en nomenclature usuelle entre parenthèses).
Les anticorps anti-érythrocytaires connus sont indiqués sur le compte-rendu de résultats.
Article 3
Les phénotypes érythrocytaires sont transmis, conformément au décret relatif à la réalisation des examens de biologie médicale et des examens d’anatomie et de cytologie pathologiques du …. au site de distribution de l’Etablissement français du sang ou au dépôt de distribution de l’établissement de santé autorisé à attribuer les produits sanguins labiles. 
L’ensemble des données transmises sont conservées pendant durée légale d’archivage des dossiers des patients. 

Article 4
Le directeur général de la santé, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et le président de l'Etablissement français du sang sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le……

 La ministre de la santé et des sports

ANNEXE I

Cet arrêté concerne les examens de biologie médicale d’immuno-hématologie érythrocytaire. Les examens sont :  

- le phénotypage ABO-RH1 (D) et RH-KEL1 (Rh-K) ;
- le phénotypage érythrocytaire autre que ABO-RH1 et RH- KEL1 ;
- le dépistage et l’identification d'anticorps anti-érythrocytaires (RAI);
- l'épreuve de compatibilité au laboratoire ;
- le titrage d'anticorps anti-érythrocytaires ;
- le test direct à l’antiglobuline.

Règles de réalisation des examens de biologie medicale d’immuno-hématologie erythrocytaire
1 phénotypage érythrocytaire 
1-1 Modalités communes de mise en œuvre

En cas de technique automatisée, et s’il existe une liaison informatique entre l’automate et le système d’information du laboratoire (SIL), le phénotypage érythrocytaire s’effectue, au moyen d’une détermination, sur un échantillon biologique unique. 
En cas de technique automatisée, et s’il n’existe pas de liaison informatique entre l’automate et le système d’information du laboratoire (SIL), le phénotypage érythrocytaire s’effectue au moyen d’une détermination réalisée sur un échantillon biologique unique. La saisie des résultats dans le système d’information du laboratoire est effectuée par deux personnes habilitées différentes, chacune saisissant son résultat indépendamment.  
En cas de technique manuelle, la détermination du phénotype érythrocytaire repose obligatoirement sur deux tests réalisés sur un échantillon biologique unique. Les tests sont exécutés par deux personnes habilitées différentes, chacune saisissant son résultat dans le système d’information du laboratoire, indépendamment. 

Les contrôles internes de qualité sont mis en œuvre au minimum une fois par jour si le phénotypage érythrocytaire (technique automatisée ou manuelle) est quotidiennement effectué.
1-2 Phénotypage ABO-RH1
a) Définition 

Cet examen consiste à déterminer de manière indissociable le phénotype ABO et le phénotype RH1.

b) Modalités de mise en œuvre
Principe


La détermination du phénotype ABO repose sur deux épreuves complémentaires et indissociables : 

- une épreuve globulaire qui consiste à rechercher les antigènes A (ABO1) et B (ABO2) à la surface des hématies avec les réactifs monoclonaux suivants : anti-A (anti-ABO1), anti-B (anti-ABO2) et anti-AB (anti-ABO3),

- une épreuve plasmatique (ou sérique) qui consiste à rechercher les anticorps anti-A et anti-B avec des hématies-tests A1 et B.

Pour l’épreuve globulaire ABO, le réactif anti-B utilisé ne doit pas donner de réaction croisée avec l’antigène B acquis. Le réactif anti-AB doit pouvoir reconnaître les hématies Ax. 

Le phénotypage RH1 comporte obligatoirement l'utilisation d'un réactif anti-RH1 d'origine monoclonale, et du réactif témoin dépourvu de toute activité anticorps mais dont la capacité d'agglutination d'hématies sensibilisées est strictement identique à celle du réactif anti-RH1. Ce réactif ne doit pas reconnaître l’antigène partiel DVI. Il n’y a pas lieu de rechercher la présence d’un phénotype RH:1 faible (D faible) chez les sujets RH:-1 (D-).

Contrôles internes de qualité (CIQ)

Pour le phénotypage ABO, le système analytique est contrôlé en utilisant une série de réactifs de contrôle, de phénotype garanti, comprenant au minimum :

· un échantillon de phénotype A ;

· un échantillon de phénotype B ;

· un échantillon de phénotype O.


Pour le phénotypage RH1, le système analytique est contrôlé en utilisant une série de réactifs de contrôle, de phénotype garanti, comprenant au minimum :

· un échantillon de phénotype RH:1 (D+) ;

· un échantillon de phénotype RH:-1 (D-).

Interprétation et validation des résultats
L’interprétation tient compte des  informations cliniques pertinentes transmises par le prescripteur, relatives notamment aux antécédents transfusionnels datant de moins de quatre mois. 

La validation analytique repose sur : 

· les résultats conformes des CIQ ;

· l’absence d'ambiguïté réactionnelle avec chaque réactif au regard des spécifications techniques décrites dans la notice d’utilisation des réactifs utilisés ; 

· l’absence de double population érythrocytaire;

· pour le phénotypage ABO, le profil réactionnel concordant entre épreuve globulaire et plasmatique ;
· la réaction négative obtenue avec le témoin réactif RH1
· l’absence de discordance avec l’éventuelle antériorité
1-3 Phénotypage RH-KEL1

a)  Définition 

Cet examen comprend l'étude des antigènes RH2 (C), RH3 (E), RH4 (c), RH5 (e) et KEL1 (K).
b)  Modalités de mise en œuvre

Principe


Le phénotypage RH-KEL1 comporte obligatoirement l'utilisation des réactifs anti-RH2, anti-RH3, anti-RH4, anti-RH5, anti-KEL1 et du (des) réactif(s) témoin(s) adéquat(s). Il est obligatoire d’utiliser des réactifs d'origine monoclonale.


Contrôles internes de qualité (CIQ)

Le système analytique est contrôlé en utilisant une série de réactifs de contrôle, de phénotype garanti, comprenant pour chaque spécificité les hématies suivantes :

· anti-RH2 : un échantillon de phénotype RH:2,4 et un échantillon de phénotype RH:-2,4 ;

· anti-RH3 : un échantillon de phénotype RH:3,5 et un échantillon de phénotype RH:-3,5 ;

· anti-RH4 : un échantillon de phénotype RH:2,4 et un échantillon de phénotype RH:2,-4 ;

· anti-RH5 : un échantillon de phénotype RH:3,5 et un échantillon de phénotype RH:3,-5 ;

· anti-KEL1 : un échantillon de phénotype KEL:1,2 et un échantillon de 
phénotype KEL:-1,2.

Interprétation et validation des résultats

L’interprétation tient compte des informations cliniques pertinentes transmises par le prescripteur, relatives notamment aux antécédents transfusionnels datant de moins de quatre mois. 
La validation analytique repose sur : 
· les résultats conformes des CIQ ; 

· l’absence d'ambiguïté réactionnelle avec chaque réactif au regard des spécifications techniques décrites dans la notice d’utilisation des réactifs utilisés ; 

· l’absence de double population érythrocytaire ;

· la réaction négative obtenue avec le témoin réactif ; 

· le profil réactionnel cohérent (présence d’au moins un des deux antigènes antithétiques, par exemple) ; 

· l’absence de discordance avec l’éventuelle antériorité. 
En cas de besoin transfusionnel, les résultats de phénotypes rares RH:-1,2,-3,-4,5, RH:-1,-2,3,4,-5, RH:1,2,3,-4,-5, RH:-1,2,3,-4,-5, RH :-1.2.3.4.5, RH : 1.2.3.-4.-5. et ceux comportant l’absence d’antigènes antithétiques, sont transmis sans délai au site de délivrance des produits sanguins labiles. 

1-4  Phénotypage érythrocytaire autre que ABO-RH1 et RH-KEL1

a)  Définition

Cet examen consiste à rechercher un ou plusieurs antigènes érythrocytaires autres que ceux recherchés lors du phénotypage ABO-RH1 et RH-KEL1.

Dans les systèmes bi-alléliques les deux antigènes sont à déterminer si les réactifs sont disponibles sur le marché.
b)  Modalités de mise en œuvre

Principe

Pour un système donné, la recherche de chaque antigène est basée sur l'utilisation du réactif spécifique et du témoin réactif adéquat.
 

Contrôles internes de qualité (CIQ)

Le système analytique est contrôlé en utilisant, pour chaque spécificité, deux échantillons de contrôle de phénotype garanti. L'un de ces échantillons ne doit pas exprimer la spécificité antigénique concernée, et l'autre être d'expression « hétérozygote ». 

Interprétation et validation des résultats
L’interprétation tient compte des  informations cliniques pertinentes transmises par le prescripteur, relatives notamment aux antécédents transfusionnels datant de moins de quatre mois. 

La validation analytique repose sur : 

· les résultats conformes des CIQ ; 

· l’absence d'ambiguïté réactionnelle avec chaque réactif au regard des spécifications techniques décrites dans la notice d’utilisation des réactifs utilisés ; 

· l’absence de double population érythrocytaire ;

· la réaction négative obtenue avec le témoin réactif ; 

· le profil réactionnel cohérent (présence d’au moins un des deux antigènes antithétiques, …) ; 

· l’absence de discordance avec l’éventuelle antériorité. 
2- Dépistage et identification d’anticorps anti-érythrocytaires, épreuve de compatibilité au laboratoire, titrage d’anticorps anti-érythrocytaires, test direct a l'antiglobuline
2.1-Dépistage et identification d’anticorps anti-érythrocytaires autres que ABO (RAI)

a) Définition 

A l'aide de gammes d'hématies-tests d'origine humaine, on dépiste puis identifie, dans du sérum ou du plasma, les anticorps dirigés contre les antigènes érythrocytaires autres que A et B. Dans certains cas, ces examens peuvent être réalisés sur adsorbat ou sur éluat direct.
b) Modalités de mise en œuvre

Principe

La recherche d'anticorps anti-érythrocytaires comporte deux étapes : 

1) Une étape de dépistage au terme de laquelle le laboratoire de biologie médicale devra répondre « dépistage positif » ou « dépistage négatif ». En cas de dépistage positif, l'identification de l’anticorps est obligatoire et réalisée  dans un délai compatible avec la prise en charge du patient.


Le dépistage repose sur l'utilisation d'une gamme d'au moins trois hématies-tests de phénotype O qui doit permettre la détection des anticorps dirigés contre les antigènes RH1 (D), RH2 (C), RH3 (E), RH4 (c), RH5 (e), KEL1 (K), KEL2 (k), KEL4 (Kpb), FY1 (Fya), FY2 (Fyb), JK1 (Jka), JK2 (Jkb), MNS1 (M), MNS2 (N), MNS3 (S), MNS4 (s), LE1 (Lea), LE2 (Leb), P1 (P1), LU2 (Lub).


Les phénotypes RH suivants doivent être obligatoirement représentés sur la gamme de dépistage :
· RH:1,2,-3,-4,5 ;

· RH:1,-2,3,4,-5 ;

· RH:-1,-2,-3,4,5.

De plus, une expression phénotypique « homozygote » doit être respectée pour les antigènes FY1, JK1, JK2, MNS3. Elle est recommandée pour les antigènes FY2 et MNS4. En aucun cas, ces hématies ne feront l'objet de mélange.

2) Une étape d'identification qui  consiste à déterminer la spécificité du ou des anticorps présents, en confrontant la distribution des réactions positives et négatives obtenues avec la distribution des antigènes sur les gammes d'hématies-tests utilisées.

Cette étape repose sur l'utilisation, outre la gamme de dépistage, d'au moins 10 hématies-tests. L'ensemble de ces hématies de phénotype O doit comporter les antigènes suivants : RH1, RH2, RH3, RH4, RH5, RH8 (Cw), KEL1, KEL2, KEL3 (Kpa), KEL4, FY1, FY2, JK1, JK2, MNS1, MNS2, MNS3, MNS4, LE1, LE2, P1, LU1 (Lua), LU2.
Les phénotypes KEL:1, FY:1,-2, FY:-1,2, JK:1,-2, JK:-1,2, MNS:3,-4, MNS:-3,4, 
P1:-1 doivent être représentés au moins sur deux hématies. 

La présence des  phénotypes KEL:1, FY:1,-2, JK:1,-2, JK:-1,2, MNS:3,-4, sur au moins une hématie de phénotype RH:-1, est recommandée.

Cette étape doit permettre l'identification d'un anticorps courant isolé ainsi qu'une orientation dans l'identification des mélanges d'anticorps.

Techniques

Pour les étapes de dépistage et d’identification, la technique repose sur la mise en œuvre d'un test indirect à l'antiglobuline polyspécifique ou anti-IgG, permettant de détecter, sur support type colonne-filtration ou d'autres techniques de sensibilité au moins égale, un anti-RH1 humain de concentration égale à 10 ng/ml.


En cas de difficulté d’identification, il est utile d'employer des techniques complémentaires recourant à des enzymes protéolytiques (association complexe d'anticorps).

Contrôles internes de qualité (CIQ)

Le système analytique est contrôlé en utilisant au moins un échantillon de contrôle comportant un anticorps (natif ou réactif) de spécificité connue, et dont le titre n’est pas supérieur à 4 dans la technique d'utilisation, et sur une hématie comportant l'antigène correspondant d'expression « hétérozygote ».

Interprétation et validation des résultats

L’interprétation est réalisée grâce aux informations cliniques pertinentes transmises par le prescripteur, relatives notamment aux antécédents transfusionnels datant de moins de quatre mois. 

L'identification d'un ou plusieurs anticorps anti-érythrocytaires impose : 


1) De valider la spécificité de chaque anticorps par l'obtention d'une réaction positive avec toutes les hématies porteuses de l'antigène correspondant (au moins 3 hématies) et d'une réaction négative avec toutes les hématies non porteuses de cet antigène (au moins 3 hématies). 

Le nombre minimal de 3 hématies en termes de réactivité positive ou négative ne s'applique pas en cas d'association d'anticorps de spécificité anti-RH. 

Lorsque les critères de validation de chaque spécificité anticorps ne sont pas obtenus, une étape supplémentaire avec un plus grand nombre d’hématies informatives doit être mise en œuvre. L'interprétation doit prendre en compte le caractère « homozygote » ou « hétérozygote » des hématies utilisées.
2) De contrôler l'absence de l'antigène correspondant à chaque allo-anticorps identifié (lorsque les réactifs sont disponibles sur le marché), en l’absence d'antécédent transfusionnel dans les quatre mois ayant précédé l’identification d’anticorps anti-érythrocytaires. 

En cas de besoin transfusionnel, les résultats de l’identification seront transmis dans les plus brefs délais au site de délivrance des produits sanguins labiles.

2.2--Epreuve de compatibilité au laboratoire

a) Définition 

Cet examen consiste à tester l'échantillon de plasma ou de sérum du receveur (et éventuellement l’adsorbat ou l’éluat direct) vis-à-vis des hématies de la tubulure du produit sanguin à transfuser.

b) Modalités de mise en œuvre

Principe

L'épreuve directe de compatibilité au laboratoire se déroule en trois étapes :


1) Sélection des unités à compatibiliser

2) Préparation des hématies de la tubulure. Cette étape doit faire l’objet d’une procédure. Elle a pour but de conditionner les hématies de la tubulure afin qu'elles puissent être testées dans les conditions techniques identiques à celles de la RAI.

Au cours de cette étape, il convient d'être particulièrement attentif aux modalités d'identification de la tubulure et des échantillons secondaires à partir du numéro code-barres du concentré de globules rouges.

3) Exécution technique

Comme pour la RAI, la méthodologie technique repose sur la mise en œuvre d'un test indirect à l'antiglobuline polyspécifique ou anti-IgG permettant de détecter, sur support de type colonne-filtration ou d'autres techniques de sensibilité au moins égale, un anti-RH1 humain de concentration égale à 10 ng/ml.

Contrôles internes de qualité (CIQ) :

Le système analytique doit être contrôlé en utilisant le même type de réactif de contrôle que celui utilisé pour les RAI.

Interprétation et validation des résultats :

Les modalités de libération des concentrés de globules rouges compatibilisés en fonction des résultats de cette épreuve doivent tenir compte des critères suivants : 

· résultats conformes des CIQ ; 

· en absence de réactivité dans la technique considérée, l'unité est déclarée compatible. Sa délivrance est autorisée avec identification spécifique de l'unité, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ; 

· en cas de réactivité dans la technique considérée, l'unité est déclarée incompatible. En fonction du rapport bénéfice/risque, sa délivrance peut être autorisée par consensus entre le biologiste médical et le prescripteur. Par ailleurs, une exploration complémentaire peut être entreprise afin d'expliquer ces résultats et sélectionner de nouvelles unités en tenant compte des résultats de ces explorations. 

2.3- Titrage d’anticorps anti-érythrocytaires autres que ABO 

a) Définition

Le titrage consiste à tester le plasma ou le sérum et ses dilutions vis-à-vis d'hématies-tests possédant l'antigène spécifique correspondant. La surveillance de l'évolution du titre des anticorps anti-érythrocytaires est fondée obligatoirement sur le titrage par le test indirect à l'antiglobuline.
b) Modalités de mise en oeuvre

Principe

Le titrage des anticorps consiste à tester le plasma ou le sérum, ainsi que ses dilutions géométriques de raison 2, vis-à-vis d'hématies possédant l'antigène correspondant à l'anticorps identifié.

La technique de référence est le test indirect à l'antiglobuline en tube, en utilisant des hématies natives en solution saline 0,15M. Toute autre technique équivalente peut être utilisée moyennant une validation documentée par le laboratoire de biologie médicale.
La technique de test indirect à l’antiglobuline doit être pratiquée :

· avec reprise en parallèle de l'échantillon précédent conservé congelé ;

· avec la dilution du plasma ou du sérum. La dilution sera extemporanée, et si possible, portera sur un volume minimum de 100 microlitres.

Il est recommandé d’effectuer le titrage d’anticorps sur des hématies d’expression hétérozygote pour l’antigène correspondant. Le recours à un mélange de trois variétés d'hématies natives est recommandé. Le phénotype des hématies choisies pour le titrage doit figurer sur le compte-rendu de résultats.

Contrôles internes de qualité (CIQ)

Ils comportent l'étude d’un étalon anti-RH1 de concentration connue ou de titre connu à différentes dilutions, traité dans les mêmes conditions que les échantillons, et à chaque série.

Interprétation et validation des résultats

La validation analytique repose sur les résultats du CIQ, les résultats comparatifs entre les échantillons n et n-1 du patient et les résultats de l’antériorité. Le titre et la spécificité des anticorps anti-érythrocytaires identifiés peuvent justifier la réalisation d’un dosage pondéral.
2.4 Test direct à l’antiglobuline

a) Définition
Le test direct à l'antiglobuline permet la mise en évidence de la sensibilisation in vivo des hématies humaines avec une antiglobuline anti-IgG et une antiglobuline anti-C3d. Ce test doit être réalisé sur un échantillon de préférence anticoagulé.
b) Modalités de mise en œuvre

Principe
La mise en évidence de la sensibilisation in vivo des hématies repose sur l'utilisation d'antiglobuline(s) humaine(s) dont la portion Fab reconnaît les marqueurs isotypiques d'immunoglobulines ou des fractions du complément spécifiquement fixées sur l'hématie.
La réalisation de cette analyse impose d'utiliser, de façon simultanée et indépendante, une antiglobuline anti-IgG et anti-C3d ainsi que des témoins réactifs appropriés.

Contrôles internes de qualité (CIQ):


Le système analytique sera contrôlé en utilisant des hématies préalablement sensibilisées in vitro par des IgG et éventuellement du complément.

Interprétation et validation des résultats :

La validation analytique repose sur les résultats conformes du CIQ et la réaction négative obtenue avec le témoin réactif. 

3- Cas particulier du nouveau-né

Le phénotypage érythrocytaire chez un nouveau-né nécessite un prélèvement de sang veineux pour la réalisation d’examens à visée transfusionnelle. 

Les résultats du phénotype érythrocytaire ne sont valides que jusqu'à l'âge de six mois. Ils doivent mentionner une date de validité correspondant à la date de naissance + 6 mois. 

En cas de prélèvement de sang de cordon, le compte rendu de résultat précise le risque de contamination papar le sang maternel. 
 4 Cas particulier de la femme enceinte

Afin d’anticiper les besoins transfusionnels et d’assurer la sécurité des transfusions en contexte obstétrical, les résultats de la dernière RAI du suivi de grossesse (8ème ou 9ème mois) doivent être adressés au site présumé de délivrance des produits sanguins labiles. Leurs modalités de transmission sont définies conformément à l’organisation transfusionnelle mise en place dans la maternité où la patiente est susceptible d’accoucher. 

5. conduite à tenir vis-a-vis d'une allo-immunisation  anti-érythrocytaire, d'un phenotype rare

5-1 Validation, interprétation et conseil 

Afin de pouvoir répondre aux besoins des prescripteurs, le laboratoire de biologie médicale définit des résultats « critiques » (notamment une allo-immunisation complexe, un phénotype rare…) qui nécessitent un conseil adapté, une alerte rapide du clinicien et une information systématique et sans délai du site de délivrance des produits sanguins. 
5-2 Transmission des résultats de phénotype rare

Tout phénotype érythrocytaire rare (fréquence inférieure à 4/1000 dans la population générale) fait l'objet d'une validation par le Centre National de Référence pour les Groupes Sanguins (Institut National de la Transfusion Sanguine - Paris) afin de le faire figurer dans le fichier national des sujets présentant un phénotype érythrocytaire rare. 
1
Version 5 août 2010 _ 


